## ΕΙΔΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΠαΓΝΗ
Α/Α | Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΜΜ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ 13% | ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ |  | ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1 | 1 | Ακρυλικός 100% Υδρόφοβος αναδιπλούμενος ενδοφακός οπισθίου θαλάμου, ενός τεμαχίου, προφορτωμένος σε σύστημα μεταφοράς μίας χρήσεως, με φίλτρο κίτρινου πολυμερισμένου Chromophore κατά της μπλε ακτινοβολίας και ασφαιρική οπίσθια επιφάνεια για καλύτερη ποιότητα όρασης, με μειωμένο κατά 9% πάχος φακού για ένθεση από μικρότερη τομή, περιεκτικότητα σε νερό ≤1%, δείκτη διάθλασης: 1.55, ολικό μήκος: 13mm, διάμετρος οπτικής ζώνης: 6mm, τύπος οπτικής ζώνης: ασφαιρική, οπές χειρισμού: 0, γωνία haptics: 0°, σταθερά Α-Constant: 118.7, μεγάλο εύρος διοπτριών, ποδαράκια (haptics): ακρυλικά modified-L. Ποσοστό θόλωσης οπισθίου περιφακίου<10% στα 2 έτη βάσει δημοσιεύσεων σε έγκυρα οφθαλμολογικά διεθνή περιοδικά.Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV), > 380 nm σε ποσοστό μετάδοσης έως 10% βάσει DFU (Direction for Use : Οδηγίες χρήσης) | ΤΕΜ | 550 | 75 | 1.13 | 84.75 | 46612.5 | ΝΑΙ
2 | 2 | Ακρυλικός αναδιπλούμενος υδρόφοβος ενδοφακός, ενός τεμαχίου, ασφαιρικός, ημιδιαφανής, με γωνία αγκυλών 0 μοίρες, προφορτωμένος με ασφάλεια δυο σταδίων, φίλτρο κατά της μπλε ακτινοβολίας, διάμετρο οπτικού τμήματος 6 χιλιοστά και ολική διάμετρο 13 χιλιοστά, με γωνία βάσης κάθε αγκύλης 90 μοίρες και δείκτη διάθλασης 1,52. Με διοπτρικό εύρος από 11 έως 30 διοπτρίες. | ΤΕΜ | 380 | 100 | 1.13 | 113 | 42940 | ΟΧΙ
3 | 3 | Ακρυλικός Υδρόφοβος Αναδιπλούμενος ενδοφακός τριών τεμαχίων ασφαιρικός με έγχρωμο φίλτρο πλήρως προοπλισμένος σε σύστημα ένθεσης τύπου συριγγας και άκρο εμβόλου ελεγχόμενης ένθεσης. Διάμετρος οπτικής ζώνης 6 mm, ολική διάμετρος 13mm, αγκύλες blue pvdf, modified C loop, αμφίκυρτος, γωνία αγκυλών 5 μοιρών. Δείκτης διάθλασης 1,519. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών και να εισέρχεται από μικρή τομή | ΤΕΜ | 70 | 105 | 1.13 | 118.65 | 8305.5 | ΟΧΙ
4 | 4 | Αναδιπλούμενος ενδοφακός οπισθίου θαλάμου από αλειφατικό υδρόφοβο ακρυλικό για ελαχιστοποίηση των λαμπιριζόντων στοιχείων (glistening). Αμφίκυρτος, ασφαιρικός, ενός τεμαχίου με αγκύλες C loop και ενσωματωμένο φυσικό κίτρινο φίλτρο. Με ολική διάμετρο 13mm, διάμετρο οπτικής ζώνης 6.00mm, δείκτη διάθλασης: 1.484, σταθερά Α: 119.0, γωνία αγκυλών 5˚. Προφορτωμένος σε ενθετήρα ενός σταδίου μιας χρήσης μικρής τομής 2,2mm. | ΤΕΜ | 90 | 95 | 1.13 | 107.35 | 9661.5 | ΟΧΙ
5 | 5 | Ακρυλικός 100% Υδρόφοβος αναδιπλούμενος ασφαιρικός τορικός ενδοφακός οπισθίου θαλάμου ενός τεμαχίου, οπίσθιας τορικότητας σε όλο τον οπτικό δίσκο, με σημάδια ευθυγράμμισης στον τορικό άξονα, για διόρθωση αστιγματισμού σφαιρικού ισοδυνάμου 1,00 έως 6,00διοπτρίες, με φίλτρο κίτρινου πολυμερισμένου Chromophore κατά της μπλε ακτινοβολίας ή χωρίς, περιεκτικότητα σε νερό ≤1%, δείκτη διάθλασης: από 1,47 έως 1.55, ολικό μήκος: 13mm, διάμετρος οπτικής ζώνης: 6mm, τύπος οπτικής ζώνης: BiconvexToric, οπές χειρισμού: 0, γωνία haptics: 0°, σταθερά Α-Constant: περίπου 119.0 , διοπτρίες: 6–34 (6–30 και τα μισά), ποδαράκια (haptics): ακρυλικά modified-L ή με σχεδιασμό 3 σημείων στήριξης (Haptics offset for 3-point). Ποσοστό θόλωσης οπισθίου περιφακίου<10% στα 2 έτη βάσει δημοσιεύσεων σε έγκυρα οφθαλμολογικά διεθνή περιοδικά. Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV), > 380 nm σε ποσοστό μετάδοσης έως 10% βάσει DFU (DirectionforUse : Οδηγίες χρήσης). | ΤΕΜ | 60 | 230 | 1.13 | 259.9 | 15594 | ΝΑΙ
6 | 6 | Ακρυλικός 100% Υδρόφοβος αναδιπλούμενος ενδοφακός οπισθίου θαλάμου, ενός τεμαχίου, περιεκτικότητα σε νερό ≤1%, δείκτη διάθλασης: 1.55, ολικό μήκος: 13mm, διάμετρος οπτικής ζώνης: 6mm, τύπος οπτικής ζώνης: Biconvex, οπές χειρισμού: 0, γωνία haptics: 0°, σταθερά Α-Constant: 118.4, διοπτρίες: 6–30 (και τα μισά) & 31-40 (χωρίς τα μισά), ποδαράκια (haptics): ακρυλικά modified-L. Ποσοστό θόλωσης οπισθίου περιφακίου<10% στα 2 έτη βάσει δημοσιεύσεων σε έγκυρα οφθαλμολογικά διεθνή περιοδικά. Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV), > 380 nm σε ποσοστό μετάδοσης έως 10% βάσει DFU (DirectionforUse : Οδηγίες χρήσης) | ΤΕΜ | 10 | 70 | 1.13 | 79.1 | 791 | ΟΧΙ
7 | 7 | Ενδοφακός οπισθίου θαλάμου ακρυλικός υδρόφοβος, ασφαιρικός, αναδιπλούμενος, ενός τεμαχίου, αμφίκυρτος, προοπλισμένος σε ενθετήρα μιας χρήσης. Η επιφάνεια του ενδοφακού φέρει επίστρωση ηπαρίνης. Διάμετρος οπτικής ζώνης 6 χιλ. και ολική διάμετρος 13χιλ. Γωνία αγκυλών: 5 μοίρες. Δείκτης Διάθλασης 1,49. Διατίθεται σε διοπτρίες από +4.0D έως +24.0 D( ανά 0.50 D για τομή 2mm) και από +24,50D έως +30.0D ( ανά 0.50 D για τομή 2,2mm). | ΤΕΜ | 70 | 90 | 1.13 | 101.7 | 7119 | ΟΧΙ
8 | 8 | Ενδοφακός προσθίου θαλάμου ενός τεμαχίου από υλικό ΡΜΜΑ, σχήμα επιπεδόκυρτο ή αμφίκυρτο και αγκύλες τύπου KELMAN, 4 σημείων στήριξης. Διάμετρος οπτικής ζώνης μεγαλύτερη ή ίση των 5,5 χιλιοστών και ολικής διαμέτρου 12 έως 13,5 χιλιοστών. | ΤΕΜ | 40 | 25 | 1.13 | 28.25 | 1130 | ΟΧΙ
9 | 9 | ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΟΣ,ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ,ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΟΡΑΣΗΣ. ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΕΓΚΟΠΕΣ ΜΙΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΘΕ ΑΓΚΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 6ΜΜ,ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 13ΜΜ | ΤΕΜ | 50 | 120 | 1.13 | 135.6 | 6780 | ΟΧΙ
10 | 10 | Ακρυλικός 100% Υδρόφοβος αναδιπλούμενος ενδοφακός οπισθίου θαλάμου, τριών τεμαχίων, χαμηλών διοπτριών, περιεκτικότητα σε νερό ≤1%, δείκτη διάθλασης: 1.55, ολικό μήκος: 13mm, διάμετρος οπτικής ζώνης: 6mm, τύπος οπτικής ζώνης: Meniscus, οπές χειρισμού: 0, γωνία haptics: 5°, σταθερά Α-Constant: 118.9, διοπτρίες: μείον 5 έως συν 5, ποδαράκια (haptics): PMMAmodified-C. Ποσοστό θόλωσης οπισθίου περιφακίου<10% στα 2 έτη βάσει δημοσιεύσεων σε έγκυρα οφθαλμολογικά διεθνή περιοδικά. Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV), > 380 nm σε ποσοστό μετάδοσης έως 10% βάσει DFU (DirectionforUse : Οδηγίες χρήσης). | ΤΕΜ | 20 | 110 | 1.13 | 124.3 | 2486 | ΟΧΙ
11 | 11 | Μονοεστιακός ενδοφακός ενός τεμαχίου προφωρτομένος σε αυτόματο σύστημα μεταφοράς και ένθεσης συμπιεσμένου αερίου. Ο ενδοφακός να είναι ασφαιρικός, υδρόφοβος από ακρυλικό/ μεθακρυλικό συμπολυμερές με φίλτρο για την υπεριώδη και την μπλε ακτινοβολία. Με τεχνολογία κοπής η οποία να μειώνει τα ποσοστά PCO και τα φωτοπικά φαινόμενα. Το αυτοματοποιημένο σύστημα να είναι εργονομικό, να επιτρέπει την μεταφορά και ένθεση του ενδοφακού με ένα χέρι και με ελεγχόμενη ταχύτητα της προώθησης του ενδοφακού κατά την ένθεση. Το ακροφύσιο να είναι ελεγχόμενου βάθους και να επιτρέπει τομές έως και 2.2mm. Με δείκτη διάθλασης άνω του 1.55, διάμετρο οπτικού 6mm και συνολικό μήκος 13mm.Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών. |  | 72 | 105 | 1.13 | 118.65 | 8542.8 | ΝΑΙ
|  | ΣΥΝΟΛΟ | ΤΕΜ | 1412 |  |  |  | 149962.3
ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Οφθαλμολογικό μικρσκόπιο νέας τεχνολογίας που να έχει την δυνατότητα εναλλαγής του φωτισμού LED. Να φέρει βάση προσαρμογής συστημάτων βιτρεκτομής wide field. Να συνοδεύεται από σύστημα ψηφιακής καθοδήγησης.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ
1 | Ακρυλικός 100% Υδρόφοβος αναδιπλούμενος ενδοφακός οπισθίου θαλάμου, ενός τεμαχίου, προφορτωμένος σε σύστημα μεταφοράς μίας χρήσεως, με φίλτρο κίτρινου πολυμερισμένου Chromophore κατά της μπλε ακτινοβολίας και ασφαιρική οπίσθια επιφάνεια για καλύτερη ποιότητα όρασης, με μειωμένο κατά 9% πάχος φακού για ένθεση από μικρότερη τομή, περιεκτικότητα σε νερό ≤1%, δείκτη διάθλασης: 1.55, ολικό μήκος: 13mm, διάμετρος οπτικής ζώνης: 6mm, τύπος οπτικής ζώνης: ασφαιρική, οπές χειρισμού: 0, γωνία haptics: 0°, σταθερά Α-Constant: 118.7, μεγάλο εύρος διοπτριών, ποδαράκια (haptics): ακρυλικά modified-L. Ποσοστό θόλωσης οπισθίου περιφακίου<10% στα 2 έτη βάσει δημοσιεύσεων σε έγκυρα οφθαλμολογικά διεθνή περιοδικά.Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV), > 380 nm σε ποσοστό μετάδοσης έως 10% βάσει DFU (Direction for Use : Οδηγίες χρήσης)
2 | Ενδοφθάλμιος Ενδοφακός-Ακρυλικός Υδρόφοβος αναδιπλούμενος, ενός τεμαχίου, ασφαιρικός, με δύο οπές-μία στη βάση κάθε αγκύλης για καλύτερη κατανομή πίεσης. Με δείκτης διάθλασης 1,53, ποσοστό υδροφιλίας τουλάχιστον 4% και έγκριση FDA για μη λαμπιρίζοντα σωματίδια (no glistenings). Με φίλτρο για τη UV ακτινοβολία-όχι έγχρωμο. Οπτική διάμετρος 6 χιλιοστά, ολική διάμετρος 12,5. Να διατίθεται με εύρος διοπτριών 0D έως 34D. Προφορτωμένος, αναδιπλούμενος, μικρής τομής.
3 | Ακρυλικός Υδρόφοβος Αναδιπλούμενος ενδοφακός τριών τεμαχίων ασφαιρικός με έγχρωμο φίλτρο πλήρως προοπλισμένος σε σύστημα ένθεσης τύπου συριγγας και άκρο εμβόλου ελεγχόμενης ένθεσης. Διάμετρος οπτικής ζώνης 6 mm, ολική διάμετρος 13mm, αγκύλες blue pvdf, modified C loop, αμφίκυρτος, γωνία αγκυλών 5 μοιρών. Δείκτης διάθλασης 1,519. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών και να εισέρχεται από μικρή τομή
4 | Αναδιπλούμενος ενδοφακός οπισθίου θαλάμου από αλειφατικό υδρόφοβο ακρυλικό για ελαχιστοποίηση των λαμπιριζόντων στοιχείων (glistening). Αμφίκυρτος, ασφαιρικός, ενός τεμαχίου με αγκύλες C loop και ενσωματωμένο φυσικό κίτρινο φίλτρο. Με ολική διάμετρο 13mm, διάμετρο οπτικής ζώνης 6.00mm, δείκτη διάθλασης: 1.484, σταθερά Α: 119.0, γωνία αγκυλών 5˚. Προφορτωμένος σε ενθετήρα ενός σταδίου μιας χρήσης μικρής τομής 2,2mm.
5 | Ακρυλικός 100% Υδρόφοβος αναδιπλούμενος ασφαιρικός τορικός ενδοφακός οπισθίου θαλάμου ενός τεμαχίου, οπίσθιας τορικότητας σε όλο τον οπτικό δίσκο, με σημάδια ευθυγράμμισης στον τορικό άξονα, για διόρθωση αστιγματισμού σφαιρικού ισοδυνάμου 1,00 έως 6,00διοπτρίες, με φίλτρο κίτρινου πολυμερισμένου Chromophore κατά της μπλε ακτινοβολίας ή χωρίς, περιεκτικότητα σε νερό ≤1%, δείκτη διάθλασης: από 1,47 έως 1.55, ολικό μήκος: 13mm, διάμετρος οπτικής ζώνης: 6mm, τύπος οπτικής ζώνης: BiconvexToric, οπές χειρισμού: 0, γωνία haptics: 0°, σταθερά Α-Constant: περίπου 119.0 , διοπτρίες: 6–34 (6–30 και τα μισά), ποδαράκια (haptics): ακρυλικά modified-L ή με σχεδιασμό 3 σημείων στήριξης (Haptics offset for 3-point). Ποσοστό θόλωσης οπισθίου περιφακίου<10% στα 2 έτη βάσει δημοσιεύσεων σε έγκυρα οφθαλμολογικά διεθνή περιοδικά. Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV), > 380 nm σε ποσοστό μετάδοσης έως 10% βάσει DFU (DirectionforUse : Οδηγίες χρήσης).
6 | Ακρυλικός 100% Υδρόφοβος αναδιπλούμενος ενδοφακός οπισθίου θαλάμου, ενός τεμαχίου, περιεκτικότητα σε νερό ≤1%, δείκτη διάθλασης: 1.55, ολικό μήκος: 13mm, διάμετρος οπτικής ζώνης: 6mm, τύπος οπτικής ζώνης: Biconvex, οπές χειρισμού: 0, γωνία haptics: 0°, σταθερά Α-Constant: 118.4, διοπτρίες: 6–30 (και τα μισά) & 31-40 (χωρίς τα μισά), ποδαράκια (haptics): ακρυλικά modified-L. Ποσοστό θόλωσης οπισθίου περιφακίου<10% στα 2 έτη βάσει δημοσιεύσεων σε έγκυρα οφθαλμολογικά διεθνή περιοδικά. Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV), > 380 nm σε ποσοστό μετάδοσης έως 10% βάσει DFU (DirectionforUse : Οδηγίες χρήσης)
7 | Ενδοφακός οπισθίου θαλάμου ακρυλικός υδρόφοβος, ασφαιρικός, αναδιπλούμενος, ενός τεμαχίου, αμφίκυρτος, προοπλισμένος σε ενθετήρα μιας χρήσης. Η επιφάνεια του ενδοφακού φέρει επίστρωση ηπαρίνης. Διάμετρος οπτικής ζώνης 6 χιλ. και ολική διάμετρος 13χιλ. Γωνία αγκυλών: 5 μοίρες. Δείκτης Διάθλασης 1,49. Διατίθεται σε διοπτρίες από +4.0D έως +24.0 D( ανά 0.50 D για τομή 2mm) και από +24,50D έως +30.0D ( ανά 0.50 D για τομή 2,2mm).
8 | Ενδοφακός προσθίου θαλάμου ενός τεμαχίου από υλικό ΡΜΜΑ, σχήμα επιπεδόκυρτο ή αμφίκυρτο και αγκύλες τύπου KELMAN, 4 σημείων στήριξης. Διάμετρος οπτικής ζώνης μεγαλύτερη ή ίση των 5,5 χιλιοστών και ολικής διαμέτρου 12 έως 13,5 χιλιοστών.
9 | ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΟΣ,ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ,ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΟΡΑΣΗΣ. ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΕΓΚΟΠΕΣ ΜΙΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΘΕ ΑΓΚΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 6ΜΜ,ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 13ΜΜ
10 | Ακρυλικός 100% Υδρόφοβος αναδιπλούμενος ενδοφακός οπισθίου θαλάμου, τριών τεμαχίων, χαμηλών διοπτριών, περιεκτικότητα σε νερό ≤1%, δείκτη διάθλασης: 1.55, ολικό μήκος: 13mm, διάμετρος οπτικής ζώνης: 6mm, τύπος οπτικής ζώνης: Meniscus, οπές χειρισμού: 0, γωνία haptics: 5°, σταθερά Α-Constant: 118.9, διοπτρίες: μείον 5 έως συν 5, ποδαράκια (haptics): PMMAmodified-C. Ποσοστό θόλωσης οπισθίου περιφακίου<10% στα 2 έτη βάσει δημοσιεύσεων σε έγκυρα οφθαλμολογικά διεθνή περιοδικά. Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV), > 380 nm σε ποσοστό μετάδοσης έως 10% βάσει DFU (DirectionforUse : Οδηγίες χρήσης).
11 | Μονοεστιακός ενδοφακός ενός τεμαχίου προφωρτομένος σε αυτόματο σύστημα μεταφοράς και ένθεσης συμπιεσμένου αερίου. Ο ενδοφακός να είναι ασφαιρικός, υδρόφοβος από ακρυλικό/ μεθακρυλικό συμπολυμερές με φίλτρο για την υπεριώδη και την μπλε ακτινοβολία. Με τεχνολογία κοπής η οποία να μειώνει τα ποσοστά PCO και τα φωτοπικά φαινόμενα. Το αυτοματοποιημένο σύστημα να είναι εργονομικό, να επιτρέπει την μεταφορά και ένθεση του ενδοφακού με ένα χέρι και με ελεγχόμενη ταχύτητα της προώθησης του ενδοφακού κατά την ένθεση. Το ακροφύσιο να είναι ελεγχόμενου βάθους και να επιτρέπει τομές έως και 2.2mm. Με δείκτη διάθλασης άνω του 1.55, διάμετρο οπτικού 6mm και συνολικό μήκος 13mm.Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών.

## ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΓΧΕΙΡΟΥΡΓΗΣΗ
Αφορά τους κωδικούς με α/α: 1, 5 και 11
Να είναι καινούργιο, πλήρες, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για όλες τις χειρουργικές οφθαλμολογικές επεμβάσεις.
Να διαθέτει οπτικό σύστημα ποιοτικής απόδοσης εικόνας και βάθους πεδίου χωρίς τη χρήση οπτικών ινών.
Να έχει ομοαξονικό φωτισμό ο οποίος θα παράγεται μόνο από μια πηγή και θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρόδινης ανταύγειας (red reflex) χειρουργού – συνχειρουργού, επιφάνειας τουλάχιστον 1500mm² η οποία θα δημιουργείται από τρία διαφορετικά οπτικά μονοπάτια προσφέροντας ποιοτικό φωτισμό χειρουργικού πεδίου.
Nα φέρει αντικειμενικό φακό με εστιακή απόσταση 175mm ή 200mm. Επιπλέον να διαθέτει ανακλινόμενο προσοφθάλμιο σωλήνα 0-215° ρυθμιζόμενο κατ’ επιλογή για καλύτερη εργονομική θέση του χειρουργού. Ο χειρουργός να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της διακορικής απόστασης των προσοφθαλμίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του και η οποία θα αναγράφεται και στις δύο ενσωματωμένες οθόνες ελέγχου.
Να διαθέτει σύστημα συγχειρουργού με στερεοσκοπική όραση με ανεξάρτητο τύμπανο πέντε μεγεθύνσεων, ανακλινόμενο προσοφθάλμιο σωλήνα 0-215°, προσοφθάλμια 10x ρύθμιση της διακορικής απόστασης του. Το σύστημα το συγχειρουργού να μην κόβει καθόλου φωτισμό από τον κύριο χειρουργό ενώ να μπορεί να περιστρέφεται κατά 180° από αυτόν.
Να διαθέτει ηλεκτροκίνητο σύστημα συνεχούς μεταβαλλόμενης μεγέθυνσης με λόγο 4:1 με αυτόματη επαναφορά και μονάδα εστίασης με διαδρομή τουλάχιστον 55 mm και αυτόματη επαναφορά.
Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής, τοποθετημένη σε σημείο που να προσφέρει στο χειρουργό άμεση πληροφόρηση των ρυθμίσεων του μικροσκοπίου όπως εστίαση, μεγέθυνση, κατάσταση φωτισμού και άλλων κατά την διάρκεια της επέμβασης.
Να διαθέτει δεύτερη έγχρωμη οθόνη αφής, αναρτημένη στη βάση του μικροσκοπίου με δυνατότητα περιστροφής. Μέσω της οθόνης να παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ρύθμισης του μικροσκοπίου καθώς και η αποθήκευση όλων των χαρακτηριστικών (πχ εστίαση, φωτισμός ταχύτητες μεγέθυνσης εστίασης, Χ-Υ, και άλλων) για διαφορετικούς χρήστες για άμεση εκκίνηση του μικροσκοπίου. Όλες οι ρυθμίσεις των χρηστών να μπορούν να αποθηκευτούν σε εξωτερικό μέσω USB ώστε είτε να φορτωθούν ξανά στο μέλλον στο ίδιο μικροσκόπιο είτε να μεταφερθούν σε κάποιο νέο.
Να διαθέτει κάμερα καταγραφής με την οποία προαιρετικά να προβάλλεται η χειρουργική επέμβαση στην οθόνη του μικροσκοπίου. Σε αυτή την περίπτωση να προσφέρει τη δυνατότητα γρήγορης και άμεσης καταγραφής της χειρουργικής επέμβασης σε εξωτερικό μέσω USB χωρίς την ανάγκη χρήσης πρόσθετου καταγραφικού.
Να διαθέτει αδιάβροχο, ασύρματο ποδοδιακόπτη 16 διαφορετικών λειτουργιών. Οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν όλες τις λειτουργίες του μικροσκοπίου μέσω του ποδοδιακόπτη καθώς και να προσαρμόζουν τα πλήκτρα του ποδοδιακόπτη στις ανάγκες του.
Να έχει τη δυνατότητα μεταβολής της έντασης του red light reflex σύμφωνα με τις ανάγκες του χειρουργού και τις απαιτήσεις του περιστατικού.
Να δύναται να απενεργοποιείται το red light reflex με ταυτόχρονη απομάκρυνση όλων των ανακλαστικών μέσων από την οπτική οδό του χειρουργού για καλύτερη απόδοση σε χρήση στον αμφιβληστροειδή.
Να παρέχει όσο γίνεται μεγαλύτερο βάθος εστίασης για εξαιρετική ποιότητα απεικόνισης, λεπτομέρεια και αντίθεση σε κάθε φάση της επέμβασης καταρράκτη. Να περιγραφεί ο τρόπος που επιτυγχάνεται.
Να φέρει βάση προσαρμογής συστημάτων βιτρεκτομής wide field.
Να διαθέτει βάση βαρέως τύπου με σύστημα ηλεκτρομηχανικών φρένων, η οποία να είναι σταθερή και ασφαλής στη λειτουργία και εύκολη στη μετακίνησή.
Να συνοδεύεται από σύστημα ψηφιακής καθοδήγησης, κατά προτίμηση του ιδίου οίκου, το οποίο θα επιτρέπει την απεικόνιση των χαρακτηριστικών της επέμβασης (όπως πχ. το εύρος της καψουλόρηξης, των κύριων και βοηθητικών τομών, του άξονα του τορικού ενδοφακού, και άλλων) στα προσοφθάλμια του μικροσκοπίου. Ταυτόχρονα το ανωτέρω σύστημα να προσφέρει ζωντανή ιχνηλάτηση όλων των ανωτέρων παραμέτρων για μεγαλύτερη ακρίβεια των χειρουργικών επεμβάσεων και καλύτερα μετεγχειρητικά αποτελέσματα.